ENDOMED 682V

Thiết bị điện trị liệu 2 kênh hoàn hảo

Endomed 682V kết hợp hoàn hảo các máy cho điện trị liệu, Endomed 682V có thiết bị chân không. Thiết bị chân không là một thiết bị rất yên tĩnh (không gây ồn) với khả năng ứng dụng 4 điện cực chân không. Bộ phận nguồn có thể được cài đặt qua bo mạch điều chỉnh dải và có thể dùng nguồn liên tục hoặc xung. Một hệ thống điều chỉnh bơm chỉ làm việc khi thiết bị chân không bị lỗi trong vài phút.

Các điện cực chân không dễ sử dụng và tác động nhanh. Phần chạm vào cơ thê được thiết kế hoàn hảo và thoải mái. Điện cực được đặt trực tiếp và dễ dàng, đảm bảo cho bạn tác động chính xác qua bề mặt hoàn hảo của điện cực.

Cục bộ và phân đoạn

Endomed 682V có chuẩn hai kênh riêng biệt. Nghĩa là bạn có thể sử dụng tất cả các loại dòng trị liệu ở các giá trị cụ thể khác nhau cho mỗi kênh. Do đó nó có khả năng làm việc với các loại dòng trị liệu khác nhau cho các điều trị cục bộ và phân đoạn : Ví dụ bạn có thể lựa chọn giao thao lưỡng cực trên một kênh và sử dụng loại dòng trị liệu TENS cho một kênh khác.

Với việc tăng cường cơ bắp, có thể đặt chương trình luyện tập cho cả hai kênh và có sự đồng bộ hóa giữ các kênh. Nhất là chó các nhóm cơ chính như là nhóm m. Cơ đầu tứ đùi, điều này có nghĩa là chức năng hiệu quả có thể đạt được nhanh chóng.

Đặc biệt ứng dụng của điện trị liệu đa kênh, thiết bị chân không là không thể thiếu được. Để thực hiện việc sử dụng điện cực điều trị trên vùng rộng, thì các điện cực chân không là rất cần thiết. Hơn nữa, việc sử dụng đơn giản và chính xác, do đó bạn tránh được những tác động rộng và không cần thiết cho các điện cực trị liệu thích hợp.

Thiết bị này có thể được mở rộng bằng các module chức năng.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY:

Số kênh dòng	:	2, độc lập, điện một chiều độc lập

Dạng dòng	:	16 loại dòng – 36 khác nhau

Vị trí lập trình được	:	Không giới hạn

Lập trình trước các chương trình	:	60 mục

Số lượng điện cực chân không kết nối 	:	4

Nguồn cung cấp	:	100 – 240 V ± 10% (50/60 Hz)

Kích thước	:	39x37x24 cm (rộngxdàixcao)

Khối lượng	:	6.2 kg

Tham số đầu ra kích thích

Chung nhất về điện trị liệu

Số kênh	:	2

Các đặc tính đầu ra 	:	Dòng không đổi (CC) hoặc điện áp không đổi (CV)

Dải biên độ hiện tại	:	Phụ thuộc vào dạng sóng hiện tại

Độ phân giải biên độ dòng	:	0.1 mA

Thời gian điều trị	:	0 - 60 phút

Polarity reversion direct currents	:	Bằng tay

Biên độ dòng lớn nhất  trong đặc điểm kỹ thuật đạt tải lên tới 500 W (CC).

Surge program

With some current waveforms a surge program is available.

Các thông số và dải của nó như sau:

Thời gian tăng                          :	0 - 9 s, dưới 1s trong các bước 0.1s, nếu không là các bước 1s

Thời gian giữ	:	0 - 60 s, trong bước 1 s thứ 2

Thời gian giảm	:	0 - 9 s dưới  1s trong bước 0.1s, nếu không là bước 1s

Khoảng thời gian	:	0 - 120 s, trong bước 1 s thứ 2

Thời gian chờ	:	0.1 - 80 s, dưới  1s là bước 0.1s 
nếu không là bước 1s

Giao thoa, 4 cực

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số bụi (AMF)	:	0 – 200 Hz trong bước 1 Hz

Điều chế tần số (spectrum)	:	0 - 180 Hz trong bước  1 Hz

Chương trình điều chế 	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 100 mA

Chế độ dòng	:	CC

Véc tơ Isoplanar

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số nhịp (AMF)	:	0 – 200 Hz trong các bước 1 Hz

Điều chế tần số (spectrum)	:	0 – 180 Hz trong  các bước 1 Hz

Chương trình điều chế 	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 100 mA

Chế độ dòng	:	CC

Vector lưỡng cực tự động

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số nhịp (AMF)	:	0 – 200 Hz trong các bước  1 Hz

Biên độ	:	0 - 100 mA

Thời gian quay	:	1 - 10 s trong các bước  1 s

Chế độ dòng	:	CC

Vector lưỡng cực thủ công

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số nhịp (AMF)	:	0 – 200 Hz trong bước 1 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 – 180 Hz trong bước 1 Hz

Chương trình điều biến	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 100 mA

Vector độ phân giải 	:	2.25° trên 1 bước (160 đến 360°)

Chế độ dòng	:	CC

Không đối xứng l

Khoảng pha	10 - 400 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1 - 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Tần số điều biến	:	0 – 180 Hz, trong các bước  1 Hz

Chương trình điều biến	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 140 mA.

Bất đối xứng luân phiên

Khoảng pha 	:	10 - 400 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1- 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Tần số điều biến	:	0 – 180 Hz, trong các bước  1 Hz

Chương trình điều biến	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 140 mA.

Bụi bất đối xứng

Khoảng pha 	:	10 - 400 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1 - 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Tần số bụi	:	1 – 9 Hz, trong các bước  1 Hz

Biên độ	:	0 - 140 mA.

Bụi bất đối xứng  luân phiên

Khoảng pha 	:	10 - 400 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1 - 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Tần số bụi	:	1 – 9 Hz, trong các bước  1 Hz

Biên độ	:	 0 - 140 mA.

Đối xứng

Khoảng pha	:	10 - 1000 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1 - 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Chu kì	:	0 – 255 µs, trong các bước  5 µs

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz trong các bước  1 Hz

Chương trình điều biến	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Biên độ	:	0 - 140 mA.

Bụi đối xứng

Chu kì 	:	10 - 1000 µs trong các bước  5 µs

Tần số xung	:	1 - 200 Hz, trong các bước  1 Hz

Chu kì	:	0 – 255 µs, trong các bước  5 µs

Tần số bụi	:	1 – 9 Hz, trong các bước  1 Hz

Biên độ	:	0 - 140 mA.

Trước khi điều chế

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số bụi	:	0 - 200 Hz trong các bước  1 Hz

Điều chế tần số (spectrum)	:	0 - 180 Hz trong các bước  1 Hz

Chương trình điều chế 	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Chương trình tăng	:	Yes

Biên độ	:	0 - 100 mA

Kích thích kiểu người Nga

Tần số mang	:	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Tần số bụi	:	0 - 100 Hz trong các bước  1 Hz

Burst / Pause	:	1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Chương trình tăng	:	Yes

Biên độ	:	0 - 100 mA

Cao áp (Xung đôi)

Tần số	:	1- 200 Hz trong các bước  1 Hz

Điều chế tần số (spectrum)	:	0 – 180 Hz trong các bước  1 Hz, tổng tần số xung điều chế và điều chế tần số không thể vượt quá

Chương trình điều chế 	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Chương trình tăng	:	Yes

Cực tính 	:	Dương tính hoặc âm tính

Biên độ	:	0 – 500 V trong các bước  1V

Dòng micro

Tấn số	:	0.1 – 1000 Hz, dưới 10 Hz thì bước là 0,1 hz, 
còn lại là bước 1 hz

Chiều phân cực	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	10 µA  - 1 mA

Dòng micro lặp

Tần số	:	0 – 1000 Hz, bước 1 Hz

Thời gian lặp	:	0.1 – 10 s, dưới 1 giây thì bước là 0,1 giây, 
còn lại là bước 1 giây

Thời gian bắt đầu và kết thúc xung	:	0.1 – 1 giây, bước 0.1 giây

Biên độ	:	10 µA  - 1 mA,

Điện áp cao

Tần số	:	1 – 200 Hz , bước 1 Hz

Tần số điều biến	:	0 – 180 Hz bước 1 Hz, tổng tần số thay đổi và tần số xung không vượt quá 200Hz

Chương trình điều biến	:	1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s

Thời gian lặp	:	5 – 50 seconds in steps of 1 s

Thời gian bắt đầu và kết thúc xung	:	0.1 – 1 seconds in steps of 0.1 s

Biên độ	:	0 – 500 Volt in steps 1 Volt

Dòng động

Các cài đặt	:	MF, DF, CP, LP en CPid

Chương trình xung	:	on MF and DF

Chiều phân cực	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	0 - 70 mA

Dòng galvanic gián đoạn MF

Tần số	:	8000 Hz

Chu kỳ công suất	:	95%

Chiều phân cưc	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	0 - 40 mA

Dòng một chiều galvanic

Chiều phân cưc	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ 	:	0 – 40 mA

Xung vuông faradic

Thời gian pha 	:	0.02 – 1000 ms

Thời gian nghỉ giữa các pha	:	5 – 15000 ms

Chương trình xung	:	Có

Chiều phân cưc	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	0 - 80 mA

Xung tam giác Faradic

Thời gian của pha 	:	0.1 – 1000 ms

Thời gian nghỉ giữa các pha	:	5 – 15000 ms

Chương trình xung	:	có

Chiều phân cưc	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	0 - 80 mA

Xung vuông

Thời gian của pha 	:	2 ms

Thời gian nghỉ	:	5 ms

Chiều phân cưc	:	Dương cực hoặc âm cực

Biên độ	:	0 - 80 mA

Dòng một pha (xung galvanic)

Dạng sóng	:	IG30, IG50, IG100, IG150

Chiều phân cực	:	Âm cực hoặc dương cực

Biên độ	:	0 – 80 mA

Dòng 2 pha (xung galvanic)

Dạng sóng	:	IG30, IG50, IG100, IG150

Biên độ	:	0 – 80 mA

Thông số kỹ thuật chung

Nguồn điện	:	100 – 240 V ± 10%

Tấn số	:	50 / 60 Hz

Kích thước	:	39x37x24 cm (WxDxH)

Trọng lượng	:	6.2 kg

Môi trường trong điều kiện bảo quản và vận chuyển:

Nhiệt độ 	:	-10° tới  +50° C

Độ ẩm tương đối	:	10 to 100 %

Áp suất khí quyển	:	500 to 1060 hPa

Môi trường trong điều kiện sử dụng bình thường:

Nhiệt độ	:	10° tới 40° C

Độ ẩm tương đối 	:	10 tới 90 %

Áp suất khí quyển 	:	500 to 1060 hPa