Endomed 182

Thiết bị cho điều trị điện

Endomed 182 là thiết bị hoàn hảo để điều trị đau đướn bằng giao thoa, tiền biến điệu và các dòng điều trị TENS.

Vị trí của các nút điều khiển nằm dọc theo bề rộng của màn hình tạo cho máy giao diện làm việc rất thân thiện. Điều này cho phép bạn điều khiển dễ dàng và theo dõi tốt nhất các thông số cài đặt trong suốt quá trình điều trị.

Thiết bị này được thiết kế nhằm mục đích điều khiển tốt nhất với thao tác ít nhất. Các chương trình được cài đặt sẵn rất dễ dàng kích hoạt. Khả năng hiệu chỉnh, kiểm soát qui trình điều trị toàn phần của người sử dụng được giữ nguyên.

- Giao thoa hai cực trên cả hai kênh.

- Giao thoa ba cực.

- Giao thoa Isoplanary (xoay tròn).

- Xung dòng điều trị hai pha bất đối xứng (TENS).

- TENS nhóm bụi.

- 30 chương trình điều trị cài đặt sẵn, có thể điều chỉnh tùy ý và có thể viết lại.

- Màn hình hiển thị các thông số lớn và rõ ràng

- Chương trình khởi động được có thể được cá nhân hóa.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY

- Bộ chuyển đổi nguồn	:	ENB-1530

- Nguồn chính	:	100-240 V ± 10% (50/60Hz)

- Nguồn ra 	:	15 VDC/3,4A

- Kích thước	:	22x20x20 cm (WxDxH)

- Cân nặng	:	1.8 kg

Dòng điện

- Cường độ	:	0 - 99 mA

- Thời gian	:	0 - 60 phút

2P: Dòng giao thoa Hai cực tần số trung:

- Tần số sóng mang	:	4 kHz

- Tần số biến thiên modul AMF	:	5 - 200 Hz  (alternative modulation frequency)

- Tần số điều biến	:	0 - 180 Hz modulation frequency

- Điều biến chương trình	:	1-1, 6-6, 1-30 s

4P:Giao thoa cổ điển và  isoplanairy

- Sóng 	:	4 kHz

- Tần số biến thiên modul AMF	:	5 – 200 Hz

- Tần số điều biến	:	0 – 180 Hz

- Điều biến chương trình	:	1-1, 6-6, 1-30 s

Bi – Dòng xung kích thích thần kinh bất đối xứng hai pha biphasic (TENS)

- Độ rộng xung	:	150 µs

- Tần số	:	1 – 200 Hz

- Tần số điều biến	:	0 – 180 Hz

- Điều biến chương trình	:	1-1, 6-6, 1-30 s

- Tần số nhóm bụi	:	2 Hz

Bộ chuyển đổi nguồn chính

- Dạng chuyển nguồn chính	:	ENB-1530

- Điện áp chính	:	100 - 240 Volt

- Tần số	:	50/60 Hz.

- Nguồn ra 	:	15 V

- Dòng ra lớn nhất 	:	2 A

Unit

- Phân loại thiết bị y tế	:	IIb (Theo chuẩn thiết bị y tế (93/42/EEC)

- Độ an toàn	:	II* loại BF**, theo tiêu chuẩn IEC 60601-1

- Dòng rò bệnh nhân	:	Tốt hơn tiêu chuẩn IEC (IEC < 100 µA)

- Điều kiện lỗi đầu tiên	:	Tốt hơn tiêu chuẩn IEC (IEC: < 500 µA)

- Kiểm tra an toàn	:	CE-MDD (TÜV Rheinland)

- Kích thước	:	22 x 20 x 20 cm (w x d x h)

- Cân nặng	:	1.8 kg.

Điều  kiện môi trường cho vận chuyển và lưu kho

- Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ môi trường	:	-10° đến +70° C

- Độ ẩm tương đối	:	10 đến 100 %

- Ấp suất không khí	:	500 đến 1060 hPa

- Những điều kiện môi trường để sử dụng bình thường

- Nhiệt độ môi trường	:	10° đến 40° C

- Độ ẩm tương đối	:	10 đến  90 %

- Áp suất khí quyển	:	500 đến 1060 hPa